Электроника 16-канального сцинтилляционного детектора

на основе кристаллов BGO.

# А.А.Богдзель, Н.А.Гундорин, Д.В.Матвеев, Д.Г.Серов

Обьединенный институт ядерных исследований, Дубна.

1.Введение.

Прецизионная гамма-спектроскопия нейтронно-ядерных взаимодействий с использованием полупроводниковых Ge детекторов успешно применяется в ядерно-физических исследованиях на пучках нейтронов. Напряжённые фоновые условия в такого рода экспериментах и потребность увеличения их чувствительности с целью наблюдения слабых эффектов предопределяют необходимость поиска новых методических возможностей. Одна из них - комбинированная корреляционная спектроскопия. Она основывается на каскадности гамма-излучения из возбуждённого компаунд-ядра, образовавшегося после захвата нейтрона, и использует комбинированную систему регистрации, состоящую из Ge детектора с высоким энергетическим разрешением и сцинцилляционного детектора с высокой эффективностью регистрации. Компактность геометрии предназначенного для таких экспериментов спектрометра и корреляционный анализ получаемых с его помощью многомерных данных существенно увеличивают эффективность исследований. Один из таких спектрометров, собранный в ЛНФ ОИЯИ для изучения 239Pu (n,(() процесса (КОКОС1) [1], представлен на рис.1. Он включает в себя компактную сборку из HPGe-детектора и 16-ти BGO сцинтиблоков, окружающих камеру деления [2], а также многопараметровую систему накопления экспериментальных данных.

Разработанная в ЛНФ ОИЯИ электроника 16-канального сцинтилляционного детектора на основе кристаллов BGO включена в накопительную систему спектрометра.

#### Рис.1

2.Входная электроника.

Входная электроника каждого канала размещена непосредственно на цоколе

ФЭУ-165 и состоит из токового и зарядо-чувствительного предусилителей-формирователей.

Широкий динамический диапазон регистрируемого излучения (60keV – 1.5 MeV) потребовал

создания низкошумящей электроники с полным сбором заряда. Анодный сигнал ФЭУ интегрируется с постоянной 200нсек и далее поступает на усилитель быстрого выхода и на усилитель-формирователь спектрометрического выхода. Спектрометрический сигнал имеет квази-гауссовскую форму с временем нарастания  ~ 1мксек. Быстрый сигнал отрицательной полярности с фронтом ~ 300нсек. Сигналы с быстрых выходов поступают на входы 16-канального дискриминатора, а спектрометрические сигналы подаются на блок АЦП.

3.Блок дискриминатора.

Блок осуществляет амплитудный отбор сигналов и выдает позиционный код сработавших в установленном временном окне каналов и состоит из 16 интегральных дискриминаторов с регулируемыми уровнями порогов, узла формирования временного окна переменной длительности и интерфейса для связи с АЦП, посредством которого передается 16 битный код, сигнал на старт преобразования и организуется общее “мертвое” время системы. Мажоритарная логика блока позволяет отбирать входные события по числу пришедших сигналов  ( =1, (1,  (2, (3).

# Основные параметры дискриминатора

-       число входов – 16,

- входные сигналы 20мВ - 2В отрицательной полярности,

- регулируемые пороги срабатывания по каждому каналу 10мВ ( 1В,

- регулировка длительности временного окна совпадений 50нс – 300нс,

- мажоритарная логика отбора сработавших каналов (=1,  (1,  (2, (3),

- выход 16 битный позиционный код, TTL

- наличие интерфейса для связи с блоком АЦП.

4.Блок АЦП.

Предназначен для приема спектрометрических сигналов с предусилителей-формирователей сцинтилляционных детекторов спектрометра, выделения и хранения амплитудных значений сигналов в каждом канале, мультиплексирования их на вход быстрого АЦП, преобразования их в цифровой код и передачу его в многопараметровую систему накопления спектрометра.

Блок состоит из 16 пиковых детекторов, 16-канального аналогового мультиплексора, быстрого комбинированного АЦП фирмы Analog Devices AD1671, интерфейса с блоком дискриминатора и интерфейса КАМАК.

Основные параметры блока АЦП :

-   число входов – 16,

- число каналов – 512,

- входные сигналы положительной полярности 50мВ ( 5В,

время нарастания  ( 300нс,

- время преобразования одного канала – 800нс,

- мертвое время при срабатывании всех каналов (включая время опроса) ( 30мксек

- интегральная нелинейность (0.1%,

- дифференциальная нелинейность ( 1.5%,

- разравнивание (sliding scale) 4 бита,

- выходной код 13 бит (9 бит АЦП + 4 бит номер детектора).

5.Накопительная система.

Разработанная электронная аппаратура включена в накопительную систему спектрометра. Она подробно описана в [3]. Здесь отметим только некоторые особенности работы новой электроники. Упрощенная блок схема представлена на рис.2. Активными блоками в крейте КАМАК являются: временной кодировщик (ВК-5) для измерения времени пролета нейтрона, АЦП HPGe-детектора, время-цифровой преобразователь (ВЦП) для измерения временного распределения между сигналами камеры деления и HPGe-детектора и АЦП BGO-детектора. Вся информация со сцинтилляционного детектора занимает пространство одного из восьми параметров системы размерностью 13 бит. Из них 9 бит –амплитудный код и 4 бита – номер детектора.

Рис.2

. Блок дискриминатора  выставляет на интерфейсную шину позиционный код пришедших сигналов и выдает сигнал старт для АЦП. Далее АЦП стробирует этот код в свой регистр. Пиковые детекторы переходят в режим хранения. Осуществляется кодирование амплитуды первого сработавшего канала, выставляется сигнал LAM на магистраль КАМАК. После этого АЦП ждет опроса со стороны спецконтроллера (СК), который начинается после окончания преобразования в АЦП HPGe-детектора. СК последовательно опрашивает преобразователи в крейте КАМАК. Последним опрашивается АЦП BGO-детектора. Кодирование следующего сработавшего канала сцинтилляционного детектора происходит одновременно с опросом предыдущего. Это существенно уменьшает время обработки одного события. Мертвое время кодирования и обработки всех 16 входов не превышает 30мксек. Несортированная многомерная информация записывается на жесткий диск PC.

Интегральные спектры четырех параметров после сортировки информации, полученной на спектрометре КОКОС1 в измерениях на пучке нейтронов, показаны на рис.3.

#### Рис.3

Литература.

- N.A.Gundorin, W.I.Furman, D.G.Serov, A.A.Bogdzel, D.V.Matveev

Combined correlative gamma-gamma spectroscopy of fragments from
    neutron-induced fission of 239Pu.

// Procedings of ISINN-9 (to be published), Dubna, 2001.

2.A.A.Bogdzel, N.A.Gundorin, A.Duka-Zolyomi, J.Kliman, Yu.V.Grigoriev

Nucl. Instr. and Meth. A 343 (1994) 545.

3. Богдзель А.А. Нгуен Чунг Туан

Система накопления многомерной спектрометрической информации

на базе РС/АТ.

//Труды XV Международного симпозиума по ядерной электронике. Дубна 1993г.

# Text boxes

16 бит

BGO

СТОП

СТАРТ

Дискр.

БУС

13бит

###### Q

АЦП

=  8.80207

16 х

16

##### T

16

Дискр.

16 х

10бит

Камера

деления

19

13бит

12бит

Дискр.

БУС

Ge T

Ge E

HPGe

Старт

ВК-5

### PC

Блок-схема системы накопления спектрометра COCOS

АЦП

ВЦП

СУ

### СК

Магистраль КАМАК

HPCALIB

X Axis Title

10.91382

±

1539.19964

A

0.02731

±

3.37063

w

##### Камера деления

16 Фотоумножителей

0

1

n

HPGe

239

Pu

16 кристалловBGO

Комбинированный корреляционный спектрометр 239Pu (n,(() (КОКОС1)

Chi^2

Model: Gauss

Data: HPCALIB_HPCALIB

4000

3000

2000

1000

0

600

550

500

450

400

350

300

250

200

230

220

210

200

190

180

600

400

200

0

1000

100

ВЦП

Номер канала (2нс/канал)

Channel (2ns/ch.)

40000

30000

20000

10000

0

100

80

60

40

20

Число отсчетов

ВК-5

Энергия нейтронов (эВ)

4000

3000

2000

1000

0

100

10

BGO

Энергия гамма-квантов(кэВ)

Zr-100 : 352 keV

Mo-104 : 369 keV

300

250

200

150

100

50

0

1000

100

Число отсчетов

HPGe

Число отсчетов

Энeргия гамма-квантов(кэВ)

Число отсчетов

0.01359

±

1332.49573

xc

0.21362

±

2.27382

y0

=  0.99357

R^2

1200

800

400

650

700

Mo-104

192keV

Zr-100

212keV

Cn

Gamma energy (keV)