КАЛИБРОВОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТОЧНЫХ АМПЛИТУД

Субботин В.Г., Илиев С.Н., Томин В.И., Воинов А.А.

Лаборатория Ядерных Реакций им. Г.Н.Флерова

ОИЯИ, г.Дубна, Россия

На функциональной схеме генератор представлен в виде двух основных блоков. Первый блок - источник импульсов тока, моделирующий детектор.

Второй блок - чувствительный к заряду усилитель.

Источник импульсов тока, в свою очередь, состоит из стабильного источника постоянного тока, быстрого переключателя тока генератора и

формирователя импульсов переключения тока.

Максимальное значение напряжения выходного импульса генератора,

Qит      Јит . Tит

Uвых = –––– =————, где

Cос           Сос

Тит – время существования импульса тока на входе

зарядовочувствительного усилителя.

Јит – величина импульса тока.

Время спада выходного импульса определяет постоянная времени

цени обратной связи У1, τ=Roc.Coc .Нарастание импульса линейное,

время фронта равно Tит .Нестабильность выходной амплитуды вызванная

шумом ОУ1 при постоянных времени формирования в спектрометрическом

усилителе, τ = 1мкс. не превышает 0.01%. Нестабильность выходной амплитуды из за шума канала токозадающего полевого транзистора составляет

приблизительно 0,01%(S = 5mA/B., ΔF=100мГц., Qит= 2. 10 –10кул.).

В таблице рисунка представлены расчетные значения основных источников

температурной нестабильности выходной амплитуды генератора. Основной

вклад в нестабильность вносить конденсатор обратной связи даже тогда, когда

он имеет ТКЕ МПО. Временной интервал между парой импульсов можно изменять от 100 нс. до  50мкс. Частоту следования пар импульсов можно

изменять от 5 Гц до 1кГц.

Мы изготовили три макетных блока генератора. Один из них используем уже два года для калибровки каналов спектрометра продуктов ядерных   реакций газонаполненного сепаратора  ЛЯР ОИЯИ. По результатам эксплуатации генератора можно сказать, что нестабильность его амплитуды

за это время не превышала 0.1%.

ЛИТЕРАТУРА:

- Б. В. Малин, М. С. Сонин. Параметры и свойства полевых транзисторов.

Москва. Энергия. 1967г.

- У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая  схемотехника. Москва."Мир".

1982г. ст.63-64, ст.173-174.

- Е. А. Мелешко. Интегральные схемы в наносекундной ядерной

электронике. Москва. Атомиздат. 1977г.

- И. С. Крашенинников, С. С. Курочкин, А. В. Матвеев, Е. И. Рехин.

Современная ядерная электроника. Москва.Том I.Измерительные системы и устройства. Атомиздат, 1974г. ст.146-150.